## Sheet1
公告编码：DQ-CDX-260319-055
询 价 单 报价截止日期： 2026/3/27
各报价单位请将报价单填写完整并盖章，确认无误后发至邮箱：gongyingyibu@tianyuanmengye.com
采购物资信息（供应商请勿修改或填写） | [5 empty] | 以下内容请供应商填写
序号 | 名 称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 开票名称 | 开票规格 | 品牌 | 报价配置 | 备注 (技术参数等) | 申报单位 | 生产管理部 | 所属分厂 | 发电二厂 | 使用单位 | 二次班 | 申报原因 | 主要用于电量变送器效验，日常公用段检查，在大小修期间使用频繁，旧仪器现使用时发热严重、效验不准确，2012年5月8日生产。2024年12月宁夏电科院检查交流采样变送器校验仪已超期服役，检测不合格，下发整改单要求及时更换
采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 序号: 1; 采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 名 称: 交流采样变送器校验仪; 采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 规格: PM205AM; 采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 技术参数: A.发射机：能够对电测量变送器和甲流采样设备进行参数校验和功能测试。适用于0.2级以下（含0.2级）各类交、直流采样装置和电测量变送器等设备的离线校验。具有高精度、大功率交、直流源采用硬件、软件两极闭环反馈的变压器耦合输出方式，具有输出快速稳定、稳定度好、相位准确度高、带载能力强等特点。测量准确度高，除能够准确测量交流信号幅值、频率外，还能准确测量相位。具有0.05级三相交流电压、电流测量和电流钳测量功能，能够对交流采样装置进行实负荷状态测试。具有0.01级高精度直流表，除直流测量功能外，还能测量直流波纹，能够对变送器的基本误差、波纹含量、响应时间等进行全面测试。具有快速开出量单元，响应时间小于0.1毫秒。采用空节点输出方式，适合在现场应用。具有至少两路开入量单元，响应时间小于1毫秒，用于测试测控装置遥控或同期出口的动作特性。具有第四路电压输出，可以实现四路同期的功能。在同期测试时，能够实现系统侧和待并侧两侧电压幅值、相位、频率以及频率变化率的自动变化，能够测试测控装置同期单元的检无压、同频同期、差频同期等功能。内嵌入式工业控制计算机，安装有Windows XP操作系统和自动化测试软件。使用测试软件可以实现对电测量变送器及各类交流采样设备的全自动或半自动校验。测试软件功能单元包括：手动测试、交流采样自动测试、同期测试、谐波测试和变送器自动测试等。; 采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 单位: 台; 采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 数量: 1 |  | 主要用途 | 电量变送器校验使用 |  |  |  |  | 申报人 | 王谦 | 申报人电话 | 15809659604 | 库管员 | 万萌
报价日期： |  | 2026-03-19
1、技术参数、相关质量要求：满足规格型号、技术参数中的各项指标要求,报价含税含运费。
2、质量保证期限（年/月）：
3、供货周期（天）： **天 (需包含物流/备货周期)
4、税率： 13%
5、付款方式： 自行填写
6、是否采用我方合同模版：是
7、供货地址：宁夏中宁县石空工业园区
备注：报价需含税含运费到厂，报价单盖章有效
报价单位： 法定代表人姓名：
报价联系人姓名： 联系电话：
询价单位：天元锰业集团
地 址：宁夏中宁县石空工业园区 传 真：0955-5685589、5636431
发件人：陈东 电 话：17595055559
采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 序号: 诚挚邀请您，关注《天元锰业招标采购平台》公众号 及时了解天元锰业集团最新的招投标动态，并获取项目信息 | =DISPIMG("ID_87063340439642AFBE9A195939E144FF",1)